СИСТЕМА ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С ДЕНСИТОМЕТРОМ "ДенСкан"

Назначение и область применения

Системы для тонкослойной хроматографии и электрофореза с денситометром "ДенСкан" предназначены для качественного и количественного анализа состава проб веществ и материалов в видимой области спектра и ультрафиолетовом свете при длинах волн 254 и 365 нм.

Область применения - исследования в химии, биохимии, биологии, медицине, фармакологии, аналитическом контроле чистых веществ, объектов окружающей среды и др.

Технические данные:

Денситометр обеспечивает расчет параметров и количественную оценку хроматограмм в видимой и ультрафиолетовой области спектра ( lmax= 254 нм, lmax =365 нм)

Размер обрабатываемых пластин, см .................................. не более 15 х 15

Время ввода изображения, с .................................. .......... не более 5

Время обмера хроматограммы, мин ................................... 5

Отношение сигнал/шум : видимая область .......................... не менее 5/1

УФ, 254 нм ......................................................................  не менее 5/1

УФ, 365 нм ....................................................................... не менее 5/1

Относительное СКО по площади пятен, %

видимая область................................................................ не более 5

УФ, 254 нм ....................................................................... не более 5

УФ, 365 нм ....................................................................... не более 5

Размах значений Rf : видимая область ................................ не более 0,02

УФ, 254 нм ....................................................................... не более 0,02

УФ, 365 нм ....................................................................... не более 0.02

Масса осветительной камеры, кг ........................................ не более 12 кг

Габаритные размеры осветительной камеры, мм ................. не более

длина ............................................................................... 420

ширина ............................................................................. 420

высота .............................................................................. 700

Напряжение питания, В ..................................................... 220 ± 22/33

Частота переменного тока, Гц ............................................ 50 ± 1

Средняя наработка на отказ денситометра, ч ...................... не менее 5000

Состав денситометра

Денситометр "ДенСкан" состоит из камеры осветительной, черно-белой либо цветной видеокамеры или сканнера, блока ввода изображения, системы обработки данных.

Камера осветительная выполнена в виде блочной конструкции, включающей следующие основные узлы:

- источники света:

лампы дневного света

лампы УФ диапазона, длина волны 254 нм

лампы УФ диапазона, длина волны 365 нм

- набор корректирующих светофильтров

- детектор - черно-белая малогабаритная видеокамера OS-45D или аналогичная с чувствительностью не хуже 0,02 люкс, с ручной фокусировкой и ручной регулировкой диафрагмы либо цветной сканнер с разрешением от 200 d.p.i. и выше с интерфейсом, соответствующим TWAIN стандарту

- установочный столик для пластин

- канал связи с блоком ввода изображения

Система обработки данных с использованием персонального компьютера и программного обеспечения "Dens". Минимальные требования к компьютеру:

- Операционная система - Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT (версия 4.0 или выше)

- Процессор - Pentium 100 MHz

- Оперативная память (RAM) - 8 Мбайт, рекомендуется 16 Мбайт

- Цветной монитор - с диагональю не менее 14 дюймов

- Место на жестком диске - 10 Мбайт

- Манипулятор - "мышь"

Блок ввода изображения видеобластер AverMedia ( и программное обеспечение к нему) используется для получения изображения хроматограммы на мониторе компьютера. Возможно использование аналогичных систем.